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1. SCOPO

Definire caratteristiche, modalità di utilizzo, manutenzione e pulizia dell’agitatore magnetico con piastra riscaldante.

2. Campo di applicazione

Agitatore magnetico con piastra riscaldante modello ……Marca…… in utilizzo nel laboratorio.

Qualora nella farmacia vi fosse più di un agitatore compilare la seguente tabella

	numero
	modello
	marca

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


3. RESPONSABILITà

Il responsabile generale della farmacia deve verificare inizialmente e periodicamente la validità della procedura, mentre la sua applicazione è responsabilità dell’operatore e viene controllata dal farmacista responsabile del laboratorio. 

4. DOCUMENTAZIONE

Lo strumento è di facile impiego, tale da non rendere necessaria la presenza di un manuale d’uso.
5. modalità operative

5.1 convalida 

Prima di procedere all’impiego ordinario e continuativo dell’apparecchio si verifica che la linea di distribuzione elettrica sia dimensionata in funzione della potenza richiesta e che l’apparecchio funzioni in modo corretto, eseguendo almeno un ciclo completo secondo le procedure indicate dal manuale. Si controlla inoltre il funzionamento del termostato, verificando che raggiunta la temperatura voluta la piastra riscaldante interrompa il riscaldamento (vedi punto 5.2).
5.2
Modalità di utilizzo
Se presente il manuale d’uso fare riferimento ad esso, in assenza allestire delle modalità di utilizzo come nell’esempio riportato di seguito.

Esempio

L’apparecchio funziona secondo un ciclo manuale, in cui ogni operazione è data da un comando sulla pulsantiera.

Procedura per l’accensione:

· inserire il cavo di alimentazione nella presa posta sul retro dell’apparecchio

· inserire la spina nella presa della rete di alimentazione

Procedura di comando manuale per l’avviamento:

· ruotare il regolatore 1 per impostare la temperatura che deve raggiungere la piastra, se necessario, si accenderà la spia relativa 

· ruotare il regolatore 2 per far ruotare il motore al numero di giri desiderato, si accenderà la spia relativa

· la spia di riscaldamento si spegnerà non appena la piastra avrà raggiunto la temperatura impostata.

Carico della materia prima:

· posizionare sulla piastra il contenitore con il liquido che deve essere agitato e/o riscaldato (nel caso sia richiesto di riscaldare scegliere preferibilmente un recipiente in vetro Pyrex)

· introdurre nel contenitore l’ancoretta magnetica 

Spegnimento:

· portare sullo 0 il regolatore del numero di giri motore, si spegnerà la spia relativa

· portare sullo 0 il regolatore della temperatura della piastra, si spegnerà la spia relativa

· togliere dall’apparecchio il contenitore con la soluzione

· estrarre l’ancoretta magnetica

5.3
Manutenzione

L’apparecchio non necessita di particolare manutenzione, ed è solo soggetto all’usura.

In caso di riparazione è consigliabile che lo strumento venga aperto solo dalla ditta costruttrice o da personale specializzato.

5.4
Pulizia 

Le operazioni di pulizia si eseguono con l’apparecchio spento e freddo (nel caso la piastra sia riscaldante).

Al termine di ogni giornata in cui l’apparecchio è stato utilizzato –dopo aver staccato la spina dalla rete di alimentazione- si esegue una normale pulizia generale con una miscela di acqua e alcool o altro detergente; la stessa procedura va eseguita nel caso in cui la piastra si sporchi accidentalmente durante l’uso.

Prima dell’uso, comunque si verifica che lo strumento sia perfettamente pulito.

Le ancorette che vengono a contatto con il preparato devono essere pulite dopo ogni ciclo di lavorazione ed eventualmente disinfettate; prima dell’uso, comunque si verifica che le ancorette siano perfettamente pulite; se richiesto dalla preparazione, si procede alla loro disinfezione.

6.
RIEPILOGO VARIAZIONI

Nessun aggiornamento (N.A.). Se effettuate elencare le modifiche introdotte.

